## Slide 1: KO (und langsame) Extraktion
Jens Stadlmann

## Slide 2: Übersicht
Kurze Einführung Quadrupol und KO Extraktion
Übersicht über Parameter
Unterschied bei KO Extraktion
Vorgehen bei der KO Grundeinstellung

## Slide 3: Langsame Extraktion: Prinzip
Extraktion über viele Turns mit Hilfe der Resonanz dritter Ordnung Qh,R = 4 1/3
  Anregung Resonanz durch 6 Sextupole
  Verschiebung Qh Richtung Resonanz
  Bildung einer Separatrix
    Stabiler und instabiler Bereich
    Fläche hängt ab von Sext.-Ampl. und Qh
    Orientierung hängt ab von Sext.-Phase
  Transfer von Teilchen in instabilen Bereich
    Quadrupol-Methode
      Verkleinerung Separatrix durch Verschiebung von Qh zur Resonanz
      Teilchenamplitude unverändert, dadurch wechseln Teilchen in instabilen Bereich
    Transverse-Knock-Out-Methode (KO)
      Feste Größe der Separatrix
      Vergrößerung der Teilchenamplitude durch Anregung, dadurch Verlassen der Separatrix
  Extraktion durch elektrostatisches Septum
    Ablenkung durch elektrisches Feld
    dünne(!) Drahtanode zur Minimierung der Verluste
Elektrostatisches Septum
KO-Methode
Quadrupol-Methode

## Slide 4: kurz -> langsame Extraktion
3 Bereiche im Modi:
  Extraktionsarbeitspunkt einstellen über QH Extr. und DQH pre
  E-Septumsbump (kein Delta!) M-Septumsbump (manchmal Delta) Bypass (oft Delta)
  Sextupol Ampiltude und Phase zusammen mit Bumps für Effizienz
  DQH Spill, Spillmitte usw.. Spillform (Finetuning)
Extraktionsarbeitspunkt: QH (Extr.) + DQH pre (hier 4.305 + 0.006 = 3.311)

## Slide 5: Spillerzeugung (langsame Extraktion)
Quadrupolmethode
  Einschalten Sextupolamplitude
  Schrumpfen der Separatrix durch Änderung Qh mittels schnellem Quadrupol GS02KQ1E
Wahl Sextupolamplitude
  Typische Werte 0.03 bis 0.10
  Extraktionseffizienz tendenziell besser für größere Amplitude
  Spillstruktur tendenziell besser für kleinere Amplitude
  Empfehlung: so klein wie möglich wählen (0.04)
  Änderung erfordert Anpassung von Qh!
Verschiebung Qh für Extraktion
  Einstellung DQH pre
    Strahl vor Beginn Extraktion  verringern
    Extraktion beginnt zu spät  vergrößern
    Nicht zu groß (<0.005), ggf. QH (Extr.) nachdrehen
  Einstellung DQH spill
    Spill endet zu früh  verringern
    Nicht alles extrahiert  vergrößern
  Einstellung DQH total
    Reststrahlvernichtung durch Fahren über Resonanz
    Nicht zu groß (<0.02)
SIS18OPTICS/DQH_EXTR
DQH total
DQH pre
DQH spill
Verschiebung Qh
Sextupolamplitude

## Slide 6: KO Extraktion, andere Parameter
Bumps und Arbeitspunkte wie bei SLOW, aber kein delta
DQH pre weiter wichtig (Spillpause und -abbruch)
Sextupol- Phase und -Amplitude vergleichbar
Neue Parameter
  KO Zentralfrequenz
  KO Rauschbandbreite
  KO Amplitude(n), Anfang und Ende
  Zwei Spillformungskonstanten (Anfang und Ende)
  Abbruch, ja/nein
  Über „Suche“ -> Chrom(atizität, Extr.) mit -2 / -1 probieren

## Slide 7: Vorgehen bei KO Extraktion 1
NEU Zunächst die Chromatizität reintrimmen (-4 Vert , -2 Hori bis -2 Vert , -1 Hori. Ruhig mit zweiterem anfangen)
entschieden ob mit ohne HF extrahiert wird
dQH pre überprüfen (sollte 0.01 sein)
Wenn es schon eine vergleichbare Maschine mit resonanter langsamer Extraktion gibt, gilt: Tunes, Sextupole und Bumps aus langsamer Maschine übernehmen, KO braucht evtl. etwas größere Phase. NEU: Die Sextupolamplitude kann höher gewählt werden als bei QP Extraktion. 0.06-0.08 ohne Probleme. Der Einfluss auf die Mikrospillstuktur ist hier kleiner (neue Erkenntnis, DO et. al. )
Extraktionspunkt suchen: KO Amplituden aus, Arbeitspunkt solange verschieben, bis Resonanz getroffen wird. Dazu Trafo beobachten. Maschine muss irgendwann von selbst extrahieren. Dann ein Stück zurück, so dass der Strahl drin bleibt „Flattline“
KO Extraktionspunkt suchen: Rauschbandbreite schmal stellen auf 0.001, Amplitude hoch, dann den Zentralfrequenz scannen (Trafo beobachten) bis maximale Extraktionswirkung im Strahl (Trafo beobachten).

## Slide 8: Vorgehen bei KO Extraktion 2
Bandbreite einstellen: Bandbreite vergrößern, bis Stahl maximal schnell vernichtet wird, Spillform dabei völlig egal.
Wie bei langsamer Extraktion mit Zähler in Extraktion und Verlustmonitoren die Extraktionseffizienz optimieren mit E-Septumsbump, Sextupol Phase, M-Septumsbump, Sextupolamplitude. WICHTIG: Dabei immer mal wieder KO Amplituden ausmachen und überprüfen das NUR KO Extrahiert wird (Flattline). Sonst Extraktionsarbeitspunkt etwas senken.
Spillform kann mit zwei Amplituden und ggf. den Zeitkonstanten eingestellt werden. Ist in voller Schönheit nicht nötig mit Spillfeedback (nächster Vortrag).
Saubere Strahlführung und hohe Effizienz hilft auch beim Feedback.

## Slide 9
Danke für Eure Aufmerksamkeit !
Fragen ?