## Slide 1: Häufigste Ausfälle beim Betrieb von Hochstrom-Ionenquellen und deren mögliche Behebung
Aleksey Adonin
Operator School 2025
27.-31. Oktober 2025

## Slide 2
Hochstrom-Ionenquellen
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
CHORDIS
MUCIS-1990
MUCIS-2010
VARIS
Filament-betriebene Quellen
Vakuumbogen-betriebene Quellen
alle Metalle + O2
Ionen: 1+ bis 5+
leichte Gase: H2 bis Ar
Ionen: nur 1+
Alkane: CH4, C4H10
Ionen: CH3+ und C3H7+
schwere Gase: Kr und Xe
Ionen: Kr2+ und Xe3+
6x W
2x (3x Ta)
6x W

## Slide 3
Neue Ion Source App
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Kopfbereich: Globale Einstellungen und Menü
Instrumententafel: Bedienfeld der Ionenquellen-Geräte
Information area
Current-Time plot area
https://ope-wiki.gsi.de/Main/IonSourceApp

## Slide 4
Statistik von 2025
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
EZR: 5,4 St.
PIG: 8,3 St.
Ter. Nord: 29,9 St.
  Extraktion: 12,4 St.
  Türverriegelung: 9,2 St.
  Schirm 1: 6,1 St.
  Magnetfeld: 1,1 St.
  Hochspannung: 0,4 St.
  Sonst.: < 1 St.

## Slide 5
Generelle Ausfälle
Symptome:
  kein Strahl
  Hochspannung ist ROT (AUS)
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Hochspannung → AN
  Auto-HV → Aktivieren
Ausfalldauer in 2025: 0,4 St.

## Slide 6
Generelle Ausfälle
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Symptome:
  kein Strahl
  Extraktion ist ROT (AUS) und lässt sich nicht anschalten
Behebung:
  Bogen-Timing → AUS
  Extraktion → AN
    falls es nicht geht: Extr. → ~25 kV → AN → → Schrittweise ↗ bis zum Sollwert (HV-Kopplung muss aktiv sein)
  Auto-Extraktion → Aktivieren
  Bogen-Timing → AN
  Falls es nicht hilft → RB
MAX Pulsstrom: 250 mA → 700 mA
Ausfalldauer in 2025: 12,4 St.

## Slide 7
Generelle Ausfälle
Symptome:
  Strahlintensität sinkt um Faktoren
  Alle Geräte sind GRÜN
  Schirm 1 zeigt hochen DC-Strom und keine Spannung
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Schirm 1 → AUS
  Sollwert → 0
  Schirm 1 → AN
  Schrittweise ↗ bis zum alten Sollwert
Ausfalldauer in 2025: 6,1 St.

## Slide 8
Generelle Ausfälle
Symptome:
  niedrige Strahlintensität
  Alle Geräte sind GRÜN
  Magnetfeld 1 und/oder 2 zeigen die Spannung aber keinen Strom
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Vorlauf B-Feld prüfen Es muss 5 ms sein
  Falls es nicht hilft → RB
Quellenpulse
Ausfalldauer in 2025: 1,1 St.

## Slide 9
Generelle Ausfälle
Symptome:
  kein Strahl
  Geräte sind GELB (Offline)
  Powerrack ist ROT (AUS) und lässt sich nicht anschalten
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  → RB
Ausfalldauer in 2025: 9,2 St.

## Slide 10
Ausfälle bei Metallquellen (VARIS)
Symptome:
  Strahl ist ab und zu mal weg oder komplett weg
  Alle Geräte sind GRÜN
  Vertikale Linien am Strom-Zeit-Plot
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Bogen-Timing prüfen
  Zündgenerator → + 2 kV
  Falls es nicht hilft → → Kathodenwechsel
  Hilft immer noch nicht → RB

## Slide 11
Ausfälle bei Metallquellen (VARIS)
Symptome:
  Strahl ist zu instabil (Puls-zu-Puls)
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Quellen-Timing → periodisch
  5 Min. warten
  Kathodenwechsel
  nach 5 Min. (falls es sich verbessert): Quellen-Timing → Anforderung
  sollte sich die Stabilität nach 5 Min. nicht verbessern → RB

## Slide 12
Ausfälle bei Metallquellen (VARIS)
Symptome:
  Beim Kathodenwechsel: Kath.-Position ändert sich sehr langsam oder gar nicht
Operator School 2025 - Aleksey Adonin
Behebung:
  Bogen-Timing → AUS
  Kathode Nr. 1 anfahren
  dann wieder die gewünschte Kathode anfahren
  Bogen-Timing → AN
  Falls es nicht hilft → RB

## Slide 13
Operator School 2025
Aleksey Adonin
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!!