## Slide 1
Operateursschulung Betrieb 1/2016
Vakuum
Andreas Krämer
(Abteilungsleiter CSVS)
02.02.2016

## Slide 2
Gliederung
Einführung, Übersicht
Grundlagen
Vakuumerzeugung
Vakuumdiagnose
Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen
Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger
Vakuumsteuerung

## Slide 3
1. Einführung, Übersicht
Definition Vakuum
Vakuum, vom lateinischen vacuus (leer)
Umgangssprache: weitgehend luftleerer Raum
Technik und klassische Physik: Zustand eines Gases in einem Volumen bei einem Druck, der deutlich geringer ist als der Atmosphärendruck.
Definition nach DIN: „Vakuum heißt der Zustand eines Gases, wenn in einem Behälter der Druck des Gases und damit die Teilchenzahldichte niedriger ist als außerhalb oder wenn der Druck des Gases niedriger ist als 300 mbar, d. h. kleiner als der niedrigste auf der Erdoberfläche vorkommende Atmosphärendruck“
(aus: DIN 28400 Teil 1 (Mai 1990): Vakuumtechnik; Benennungen und Definitionen; Allgemeine Benennungen)
Quantenfeldtheorie: dynamische Medium mit chaotischen Vakuumfluktuationen (Quantenvakuum)
Philosophie: vollkommen leerer Raum

## Slide 4
1. Einführung, Übersicht
Technische Anwendungen
Vakuumisolierung (Thermoskannen, Tanks für Flüssiggas, …)
Elektronen-, Bildröhren für Fernseher, Computermonitore
Gefriertrocknung
Sauggreifer
Vakuumverpackung von Lebensmitteln (Kaffee,…)
Haltbarmachung von Lebensmitteln: Einwecken/Einkochen
Beschichtungen (Fensterscheiben,…)
Halbleiterindustrie (Solarzellen, Computerchips,…)
Forschung (Elektronenmikroskop, Beschleuniger,…)

## Slide 5
Einführung, Übersicht
Geschichte des Vakuum
~ 450 v.Chr.: Leukipp und Demokrit:
Materie ist aus unteilbaren kleinsten Teilchen (Plural: atomoi) aufgebaut, die sich im leeren Raum, also im Vakuum, bewegen und nur infolge der Leere des Raumes die Möglichkeit zur Bewegung und Interaktion haben.
~350 v.Chr.: Plato, Aristoteles:
Bewegung ohne treibendes Medium ist unmöglich. Raum zwischen den Gestirnen von einem Äther erfüllt. Es wurde eine Abneigung der Natur gegen das Leere postuliert.
 horror vacui
17. Jahrhundert: Evangelista Torricelli, Otto von Guericke, Robert Boyle, Edme Mariotte, Blaise Pascal:
Experimentelle Untersuchungen (Luftdruckmessung => Quecksilberbarometer, Magdeburger Halbkugeln, ….) ~100mbar
18.-19. Jahrhundert: Entwicklung immer leistungsfähiger Vakuumpumpen
Kolbenpumpen, Dampfstrahlpumpen, Diffusionspumpen, ~10-6 mbar
20. Jahrhundert: neue Pumpentypen
 Roots-Pumpe, Molekularpumpe, Kryopumpe, Getter <10-12 mbar

## Slide 6
Einheit | Name | Umrechnung
1 Pa | Pascal | 1 Pa = 1 N/m²
1 bar | Bar | 1 bar = 105 Pa = 0,1 MPa
1 mbar | Millibar | 1 mbar = 100 Pa = 1 hPa
1 atm | phys. Atmosphäre | 1 atm = 101325 Pa
1 at | techn. Atmosphäre | 1 at = 98067 Pa
1 torr | Torr | 1 torr = 1 mm Hg = 133,32 Pa
1 psi | psi (lb. p. sq. in.) | 1 psi ~ 6,9 x 103 Pa
2. Grundlagen
Definition des Drucks
n: Teilchenzahldichte
k: Boltzmann-Konstante
T: Temperatur

## Slide 7
Grundlagen
Partialdruck
Gasgemisch besteht aus i verschiedenen Komponenten
 Totaldruck ptot = Summe aller Partialdrücke pi
Komponente | Volumen-anteil % | Partialdruck [mbar]
Luft | 100,00 | 1013,25
Stickstoff | 78,09 | 791,25
Sauerstoff | 20,95 | 212,28
Argon | 0,927 | 9,39
Kohlenstoffdioxid | 0,03 | 0,303
Rest | 0,003 | 0,03
Partialdrücke trockene Luft

## Slide 8
 | Druck [mbar] | Dichte [T/cm3] | Mittlere freie Weglänge
Atmosphäre | 1013 | 2,7x1019 | 68 nm (6,8x10-8m)
Grobvakuum (GV) | 3x102 - 1 | 7,4x1018 - 2,5x1016 | 0,1 - 100 mm (Dicke menschliches Haar)
Feinvakuum (FV) | 1 - 10-3 | 2,5x1016 – 2,5x1013 | 0,1 – 100 mm
Hochvakuum (HV) | 1x10-3 – 1x10-7 | 2,5x1013 – 2,5x109 | 10 cm - 1 km
Ultrahochvakuum (UHV) | 1x10-7 – 1x10-12 | 2,5x109 -2,5x104 | 1 – 105 km (Geostationäre Bahn der Satelliten 36000 km)
Extremes Hochvakuum (XHV) | < 1x10-12 | <2,5x104 | > 105 km
Weltraum | ~10-17 | ~0,25 | ~1010 km ~0,001 Lichtjahre
Grundlagen
Daten des Vakuums

## Slide 9
Laminare
Strömung
Grobvakuum
 << d
Sogwirkung
Statistische Bewegung
Staubsauger
>0,5 bar
Beschleunigervakuum
Molekulare
Strömung
Ultrahochvakuum
 >> d
Grundlagen
Mittlere freie Weglänge l
d

## Slide 10
Vakuumverpackung
Transatlantik Flüge
Glühlampenherstellung
Mount Everest
1013
320
250
10
1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9
10-10
10-11
10-12
Druck
[mbar]
Ultrahochvakuum
Hochvakuum
Feinvakuum
Grobvakuum
Höhe [km] ü.
Meeresspiegel
0
8,85
11
50
100
200
500
1000
Hochvakuum-
bedampfung
Shuttleflüge
Satelliten
Wissenschaftliche Forschung
Weltraumforschung
UNILAC
SIS18/ESR
2. Grundlagen Vakuumbereiche

## Slide 11
Grundlagen
Eigenschaften von „Vakuum“
Licht, Teilchen, elektrische, magnetische und Gravitationsfelder breiten sich im Vakuum aus
Wärmestrahlung in Form von elektromagnetischer Wellen
Verminderung/keine Wärmeströmung (Konvektion) oder Wärmeleitung (Konduktion) Thermoskanne, Tanks für Flüssiggas
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Schallwellen nicht, da sie ein materielles Medium benötigen

## Slide 12: 3. Vakuumerzeugung Vakuumpumpen
Prinzip: Pumpe befördert Gasmoleküle aus dem Rezipient an Atmosphäre
Vorteile: Gas wird aus dem Prozess genommen
Nachteile: erreichbares Vakuum durch Kompression beschränkt, Gefahr der Verschmutzung durch Treibmittel/Schmiermittel
Einsatz: Grobvakuum bis UHV (während des Anpumpens+Ausheizens)
bei GSI: UNILAC, Experimentierplätze, Strahlführung, Anpumpstationen an den Ringen
Beispiele: Drehschieber-, Membran-, Roots-, Klauen-, Turbomolekular-Pumpen
Prinzip: Pumpe bindet Gasmoleküle im Rezipient (Chemisorption, Physisorption, Kondensation)
Vorteile: niedrigste Enddrücke bis zum XHV möglich
Nachteile: oft sehr gasspezifische Saugleistungen, adsorbierte Gasmoleküle können auch wieder (ungewollt) freigesetzt werden
Einsatz: Grobvakuum bis XHV
bei GSI: UNILAC, SIS18, ESR, Experimentierplätze, Strahlführung
Beispiele: Kühlfallen, Kryopumpen, Ionenzerstäuberpumpen, Titan-Sublimations-Pumpen, NEG-Pumpen
Förderpumpen:
Speicherpumpen:

## Slide 13
3. Vakuumerzeugung Arbeitsbereiche verschiedener Pumpen
10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103
Sublimationspumpe
Diffusionspumpe
Dampfstrahlvakuumpumpe
Kryopumpe
Druck (mbar)
Ultrahochvakuum
< 10-7 mbar
< 10-5 Pa
Hochvakuum
10-7 - 10-3 mbar
10-5 – 10-1 Pa
Feinvakuum
10-3 - 1 mbar
10-1 – 102 Pa
Grobvakuum
1 – ca. 103 mbar
102 – ca. 105 Pa
Membranvakuumpumpe
Drehschiebervakuumpumpe
Wälzkolbenvakuumpumpe
Turbomolekularpumpe
Ionenzerstäuberpumpe
NEG-Pumpe

## Slide 14: 3. Vakuumerzeugung Gasfördernde Pumpen
Enddruck  5 x 10-3 mbar
Pumpt gegen Atmosphäre und kann als Vorpumpe für eine Turbomolekularpumpe
eingesetzt werden.
Verdängervakuumpumpe (Drehschieberpumpe)
http://www.youtube.com/watch?v=AFHogF-9eGA
Precision Plus Vacuum Channel

## Slide 15: 3. Vakuumerzeugung Gasfördernde Pumpen
Kinetische Vakuumpumpe: Turbomolekularpumpe
Die Rotationsgeschwindigkeit bestimmt den Enddruck und die Kompression insbesondere für leichte Gase. Typische Rotationsgeschwindigkeiten betragen 50.000 - 70.000 min-1.
Übergabedruck < 1 x 10-1 mbar.
Enddruck  1 x 10-10 mbar
Funktionsprinzip
Rotoren
Stator
Motor
Lager
Vorvakuum
(aus: Arbeiten mit Turbopumpen, Pfeiffer Vacuum)
(aus: https://mhf-e-wiki.desy.de/Datei:Turbomolekularpumpe.bmp)

## Slide 16: 3. Vakuumerzeugung Gasbindende Pumpen
Magnet-
feld
Dioden-Ionisationzerstäuberpumpe
Masse
+6 kV
Ionisation durch Gasentladung
Elektronen fliegen auf Kreisbahnen damit die Entladung bis zu tiefen Drücken aufrecht erhalten wird. Auch zur Druckmessung geeignet.
Startdruck < 1 x 10-3 mbar
Enddruck  1 x 10-11 mbar
Titankathoden
Anoden-
zylinder
← + Bewegungsrichtung der ionisierten Gasteilchen
→ Bewegungsrichtung des zerstäubten Titans
- - - - Spiralbahn der Elektronen
PZ Penning-Zellen
(Abbildungen aus: Grundlagen der Vakuumtechnik, Fa. Leybold, 2007)
Bild: www.vacom.de

## Slide 17
3. Vakuumerzeugung
Pumpende Oberflächen: NEG
NEG (Non Evaporable Getter): Legierung aus Titan, Zirkonium und Vanadium
mittels Magnetron Sputtering auf die Innenwand der Vakuumkammern aufgebracht
Thermisch unter Vakuum aktiviert, stellt es pumpende Oberfläche für alle reaktiven Gase (nicht Methan, Edelgase) da
Vorteil: Saugleistung in Vakuumkammern an denen keine Pumpe angebracht werden kann
nanokristallin
(Korngröße 3÷5 nm)
kristallin
(Korngröße ≥ 100 nm)
Niedrigste Aktivierungstemperatur in einem großen Gebiet verschiedener Zusammensetzungen von Ti-Zr-V: 180 °C (24 h Ausheizen).

## Slide 18: 3. Vakuumerzeugung Pumpende Oberflächen: NEG
Magnetron Sputtering:
CERN Patent, Technologietransfer und Lizenzvertrag zwischen CERN und GSI in 2005,
Drei Beschichtungsanlagen bei GSI
Alle Dipol- und fast alle Quadrupolkammern des SIS18 sind mittlerweile beschichtet
Durch diese und weitere Maßnahmen konnte die Lebensdauer der Ionen im SIS18 um einen Faktor 10 erhöht werden

## Slide 19: 3. Vakuumerzeugung Pumpende Oberflächen durch tiefe Temperaturen
(Aus: Haefer, R. A.: Kryo-Vakuumtechnik, Springer Verlag Berlin – Heidelberg 1981)
Dampfdruckkurven
Refrigerator-Kryopumpe
Arbeitsgas Helium, wird außerhalb der Pumpe komprimiert und entspannt sich in Pumpe
kein flüssiges Helium
Wärmeleitung durch gut leitende Metallbleche

## Slide 20: 4. Vakuumdiagnose Totaldruck
Unmittelbare Druckmessung
Druck wird direkt gemessen: Kraft pro Fläche
Zum Beispiel:
U-Rohr-Manometer
Feder-Vakuummeter
Membran-Manometer
Mittelbare Druckmessung
Messung der Teilchendichte oder einer der Teilchendichte proportionalen physikalischen Größe und darüber den Druck
Zum Beispiel:
  Wärmeleitung (Pirani-Vakuummeter)
  Gasionisation (Ionisations-Vakuummeter)
  Reibung (Reibungsvakuummeter)
Zwei Wege zur Druckmessung:

## Slide 21
4. Vakuumdiagnose Messbereiche
10-14 10-13 10-12 10-11 10-10 10-9 10-8 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 100 101 102 103
Partialdruck-Vakuummeter
Glühkathoden-Vakuummeter
Reibungs-Vakuummeter
Pirani-Vakuummeter
Druck (mbar)
Ultrahochvakuum
< 10-7 mbar
< 10-5 Pa
Hochvakuum
10-7 - 10-3 mbar
10-5 – 10-1 Pa
Feinvakuum
10-3 - 1 mbar
10-1 – 102 Pa
Grobvakuum
1 – ca. 103 mbar
102 – ca. 105 Pa
Bourdon-Vakuummeter
U-Rohr-Vakuummeter
Membran-Vakuummeter
Kaltkathoden-Vakuummeter

## Slide 22: 4. Vakuumdiagnose Direkte Methoden (gasartunabhängig)
1 Verbindungsrohr zum
Anschlussflansch
2 Zeiger
3 Bourdon-Rohr
4 Hebelsystem
(rechte Abbildung aus: Grundlagen der Vakuumtechnik, Fa. Leybold, 2007)
Geschlossenes
U-Rohr Manometer
Bourdon-
Federvakuummeter
1013 – 10-4 mbar
Kapazitives
Membran-
vakuummeter
1013 - 1 mbar
1013 – 0,1 mbar
p1=p2
p1>p2
p1
p2
p1
p2
h
rSF
rSF
Quecksilber [mmHg]
zum Messen von Blutdruck
Erfassung (und Anzeige)
der Auslenkung
Membran
Referenzdruck
(Vakuum)
Zu messender Druck
(Grobvakuum)

## Slide 23: 4. Vakuumdiagnose Indirekte Methoden
Pirani-Vakuummeter
Reibungs-
Vakuummeter
1000 - 10-4 mbar
10-1 - 10-7 mbar
Wärmeleitfähigkeit abhängig von Druck
(aus: Grundlagen der Vakuumtechnik, Fa. Leybold, 2007)

## Slide 24: 4. Vakuumdiagnose Indirekte Methoden
Kaltkathoden Ionisation: Penning-Vakuummeter
10-2 - 10-11 mbar
Selbständige kalte Gasentladung brennt zwischen zwei Elektroden (3.3V/DC)
Entladestrom im Hochvakuum ist druckabhängig
Magnetfeld zwingt Elektronen auf Spiralbahnen von Kathode zur Anode
Ionisation auch bei geringer Gasdichte / niedrigem Druck
Wenn Anodenspannung und Magnetfeld konstant sind, dann ist der Entladestrom ein Maß für den herrschenden Druck
IKR013
IKR020
Kennlinie und Schaltung eines inversen Magnetrons

## Slide 25: 4. Vakuumdiagnose Indirekte Methoden
heißes Filament (Wolfram)  Elektronen
Beschleunigungsspannung  Ionisation von Restgas
Messung des Ionenstroms im Auffänger ( bis pA)
Messbereich: bis ca. 10-12 mbar (modifiziert bis 10-14mbar)
Gasart – abhängig  für jede Gasart Kalibrierfaktoren
i+:
Ionen-
strom
Glüh-
kathode
Anode
(Gitter)
Kollektor
e-
A+
i-:
Elektronen-
strom
+50V
+200V
Ionisations-Vakuummeter mit Glühkathode
(Abbildungen aus: C. Edelmann, Vakuumphysik, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 1998)

## Slide 26: 4. Vakuumdiagnose Partialdruck
Messung der Restgaszusammensetzung
Quadrupol-Massenspektrometer
H2
H2O
N2/CO
O2
CO2
p = 1 x 10-9 mbar, nicht geheiztes System
(aus: Handbuch der Vakuumtechnik, Pfeiffer Vacuum)
(Aus:
www.hiden.de/quadrupol-massenspektrometer-fuer-restgasanalyse/)

## Slide 27: 4. Vakuumdiagnose Restgaszusammensetzung

## Slide 28: 4. Vakuumdiagnose Partialdruckmessung
Auftreten Leck in Quadrupolkammer
Erreichen der Maximaltemperatur (180°C)
Massenspektrum in Anpumpkammer während des Ausheizzyklus (Shutdown SIS18, März 2007)

## Slide 29
Ionen stoßen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bei ihrem Weg durch den Beschleuniger mit Restgasatomen/-molekülen zusammen.
Dadurch werden sie abgelenkt (Coulomb-Streuung) oder werden umgeladen (Elektroneneinfang oder Ionisation).
Die Ionen werden in den Dipolen abhängig vom Verhältnis Masse zu Ladung (m/q) abgelenkt.
Somit verlassen umgeladene Ionen ihre Sollbahn und treffen auf die Wand der Vakuumkammer.
Je länger der Weg ist, den die Ionen zurücklegen und je mehr Restgasatome noch im Vakuum sind, um so mehr Ionen werden umgeladen:
t(E) Lebensdauer
v Ionengeschwindigkeit
nx Teilchendichte der Restgasatome/-moleküle x
sx(E) Umladequerschnitt
5. Vakuum in Beschleunigern
Wofür brauchen wir Vakuum im Beschleuniger?
Ziel: Möglichst viele Ionen für die Experimente zur Verfügung stellen

## Slide 30
Linearbeschleuniger (L=100m) und Strahlführungssysteme (L<400m) in denen die Ionen nur einmal durchgehen, ist ein moderates Vakuum notwendig (p~10-8 mbar).
Kreisbeschleunigern und Speicherringen sehr lange Wege, da die Ionen dort mit Umlauffrequenzen von ein paar hundert kHz – einige MHz, umlaufen, wird sehr gutes Vakuum benötigt (<10-11 mbar)
5. Vakuum in Beschleunigern
Vakuumanforderungen

## Slide 31: 5. Vakuum in Beschleunigern GSI & FAIR Vakuumanforderungen
SIS100/300
p≈5·10-12mbar
UNILAC
p=10-7mbar
SIS18
p<10-11mbar
p-LINAC
p=10-8mbar
CBM
HESR
p<10-10mbar
Super-FRS, p≈10-6 – 10-8mbar
Rare Isotope
Production Target
Antiproton
Production Target
ER
Plasma Physics
Atomic Physics
Panda
Low & High-Energy Cave
Bestehende GSI
FAIR
100m
Strahlvakuumsystem:
Gesamtlänge etwa 6km, Volumen ~100m3
Vakuum: von 10-6mbar bis 10-12mbar
Abschnitte in den kryogenen Abschnitten mit Temperaturen im Betrieb von 5-20K
Ausheizbare Abschnitte (bis 300°C) die bei Raumtemperatur betrieben werden.
Isolationsvakuumsystem
für supraleitende Magnet eund
kryogene Heliumtransferleitungen
Gesamtlänge etwa 3km, Volumen ~400m3
Vakuum: <10-6mbar
FLAIR
p≈5·10-12mbar
NESR
p≈5·10-12mbar
CR p≈10-9mbar
RESR, p≈10-10mbar

## Slide 32
Der Enddruck in einem Vakuumsystem ist bestimmt von:
Desorption - Materialeigenschaft, abhängig von Vorbehandlung (z.B. Reinigung, Ausheizen)
Diffusion - Materialeigenschaft
Permeation - Materialeigenschaft
Lecks (reale und virtuelle) - abhängig von Dichtungstechnik, Fertigungstechnik, Montage
Pumpen – Rückströmung, Enddruck der Pumpe
Prozessgase
Installierter Saugleistung
5. Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen
Erreichbares Endvakuum
QDesorption/Diffusion ~ 10-13 (mbar l)/(s cm2)
QPermeation ~ 10-14 (mbar l)/(s cm2)
QLeck ~ 0 (im Idealfall)
QProzess: abhängig vom Prozess, im Beschleuniger Null

## Slide 33
Minimierung der Desorption und Diffusion durch Auswahl geeigneter Materialien:
Metalle und deren Legierungen:
geringer Gasgehalt und Löslichkeit (z.B. Vakuumgeschmolzene Metalle, Vermeidung von Nickel)
thermisches Entgasen der Metalle (vacuum firing)
Behandlung der Oberflächen (Reinigungsprozeduren, evtl. Polieren)
Keramiken (z.B. Al2O3):
Auswahl von Keramiken, die porenfrei oder –arm sind und bei hohen Temperaturen ausgeheizt werden können
intensive chemische Vorbehandlung / Reinigung
thermisches Entgasen
Ungeeignet:
alle Materialen mit hohem Sättigungsdampfdruck bei Raumtemperatur
( organische Verbindungen, einige Metalle)
alle Materialien, die nicht einer Ausgasungsprozedur (Ausheizen) unterzogen werden können
5. Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen
Desorption/Diffusion: Materialien im Vakuum

## Slide 34
Abpumpkurven für Gase mit verschiedenen Bindungsenergien bei zwei verschiedenen Temperaturen
sehr schnelles Abpumpen
(15 –17kcal/mol)
z.B. Edelgase
sehr kleiner Beitrag
durch niedrigen Partialdruck
Bereich hohen Partialdrucks und sehr langsamen Abpumpens:
in diesem Bereich liegt Wasser (22kcal/mol)
5. Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen
Verbesserung des Enddrucks durch „Ausheizen“

## Slide 35
q(t) = kT C0/tR x exp(- t / tR)
tR = t0 x exp( ED / RT)
q: Ausgasrate [mbar l / s cm2] zur Zeit t bei der Temperatur T
C0: Anfangs-Oberflächenkonzentration des adsorbierten Gases (Wasser: 4.5 . 1015 Moleküle/cm2)
ED: Desorptionsenergie (Wasser: 92160 J/mol = 22 kcal/mol)
tR: mittlere Aufenthaltszeit eines Gasmoleküls (Wasser : tR = 1.14 . 104 sec = ca. 3Std)
 Ausgasrate sinkt ( langsam ) mit der Zeit
Beispiel:
 möchte man eine Ausgasrate von q=10-12mbar l / s cm2 für Wasser, so dauert dies bei Zimmertemperatur:
t = 1,25 . 106 sec = ca. 2 Wochen (falls jedes Wassermolekül nach seiner ersten Desorption abgepumpt wird.........)
Wichtig ist nicht die maximal erreichte Temperatur in einer Anlage, sondern die Vermeidung von „kalten Stellen“ und von Temperaturgradienten (mechanische Belastung, Spannungen)
5. Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen
Ausheizen „bakeout“

## Slide 36: 5. Vakuum in Beschleunigern und andere Anlagen Erreichbare Abgasraten
Bei Beachtung aller Schritte:
Materialauswahl, Fertigung, Konstruktion
Reinigung, Oberflächenbehandlung, Lagerung
Montage
Ausheizen
sind Gesamt-Abgasraten in UHV-Rezipienten von:
ca. 10-13 mbar l s-1 cm-2
erreichbar.

## Slide 37: 5. Vakuum in Beschleunigern und anderen Anlagen Beispiel Saugleistung (Anforderung SIS18)
SIS18:
Umfang: ca. 216 m
typischer Kammerdurchmesser: 150 – 200mm
Gesamt-UHV- Oberfläche: ca. 100m2 = 106 cm2
UHV Volumen: ca. 4 . 106 cm3
Qabgas(SIS) = 106 cm2 . 10-13 mbar l s-1 cm-2 = 10-7 mbar l s-1
mit: P = Q / Seff
und P = 10-12 mbar
folgt für die notwendig zur Verfügung stehende Saugleistung im SIS18:
Seff = 105 l/s
(entspricht etwa der installierten nominalen Saugleistung)

## Slide 38: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger UNILAC, EH & TK
55 autonome Hochvakuumabschnitte
Ionengetter- (~100St.) & Turbopumpen (~70St.) mit Vorpumpen (Drehschieber, Wälzkolben,...)
Viton-gedichtete Gate-Ventile
UNILAC-Tanks: große Volumina, verkupfert
  zusätzlich Feinvakuumsystem zur Absicherung kritischer Metalldichtungen und stat. Entlastung großer Trennwände
Strahltransportstrecken (außerhalb der Tanks): enge, lange Rohre und Kammern aus Edelstahl mit kleinen Volumina und Oberflächen.
Betriebsdrücke in verschiedenen Vakuumabschnitten | 
Injektion | 1x10-7 - 5x10-8 mbar
HSI-Struktur | 5x10-8 mbar
HLI-Struktur | 1x10-7 mbar
LASEP | 1x10-6 - 1x10-7 mbar*)
Gasstipper | 5x10-5 - 1x10-7 mbar*)
ALVAREZ I-IV | 1x10-7 - 5x10-8 mbar
Einzelresonatoren | 1x10-6 - 1x10-7 mbar
Transferkanal | 5x10-8 mbar
*) die höheren Drücke erhält man bei Gasstripperbetrieb

## Slide 39: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger UNILAC Druckprofil
Druckprofilerstellung eines virtuellen Beschleunigers
mit Hilfe des SD Programms
Im HRK über das Strahldiagnosebild mit Knopf

## Slide 40: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger UNILAC Druckprofil
Druckprofil Strahlweg UN3 bis TK7

## Slide 41: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger UNILAC Druckprofil
Anzeige des aktuellen Druckes in einem
Hochvakuumabschnitts (HVA)

## Slide 42: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger SIS18 & ESR
SIS18
ausheizbar
7 Vakuumsektoren
IZ-Pumpen (52St.), Titansublimationspumpen und NEG Beschichtung (TMP nur während Anpumpen und Ausheizen)
Ganz-Metall gedichtete Ventile
Aperturen: Dipole: 190 x 70 mm2, Quadrupole: 200 x 116 mm, Pump-&Diagnosekammern: =200mm
Vakuumdiagnose:
  33 Extraktormessröhren & 5 RGA
ESR
ausheizbar
4 Vakuumsektoren
IZ-Pumpen (30St.), Titansublimationspumpen (TMP nur während Anpumpen und Ausheizen)
Ganz-Metall gedichtete Ventile
Aperturen: Dipole: 380 x 140 mm2, Quadrupole: 200 x 116 mm, Pump-&Diagnosekammern: =200mm
Vakuumdiagnose:
  13 Extraktormessröhren & 2 RGA

## Slide 43: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger Vakuumschema SIS18
Messröhre
IZ-Pumpe
Gateventil
Vakuumsektor I

## Slide 44: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger
HEST & FRS
teilweise ausgeheizt (Verbindungen von und zum SIS18 und ESR)
27 Vakuumsektoren
IZ-Pumpen (~100St.), Turbomolekularpumpen mit Vorpumpen (12St.)
Viton-gedichtete & Ganz-Metall gedichtete Ventile
Aperturen HEST: =160mm
Vakuumdiagnose:
  Weitbereichsmessröhren
HITRAP
teilweise ausgeheizt
8 Vakuumsektoren
IZ-Pumpen (20St.), Turbomolekularpumpen mit Vorpumpen (10St, festverbaut und mobil)
Viton-gedichtete & Ganz-Metall gedichtete Ventile
Aperturen HEST: =160mm
Vakuumdiagnose:
  15 Weitbereichmessröhren

## Slide 45: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger Ventilübersicht SIS18/ESR/HEST/FRS
SIS
ESR
C
B
A
M
FRS
HHD
HHT
SSV
SSV
TE1VV1S
TK8/TK9VV1T
NE8
NE5
S11VV2T
S11VV1T
S01VV1T
S10VV1T
S06VV1T
S05VV1T
S06VV2T
TS1VV1T TS2VV1T
HHDVV1T
TS5VV1T
TE2VV1T
TE3VV1T
TE4VV2T
TH2VV1T
TH3VV1T
HHTVV1T
HHTVV2T
TR1VV3T
TR1VV2T
TR1VV1T
E01VV1T E02VV2T
E01VV2T
E02VV1T
TE5VV2T
TT1VV1T
TS7VV1T
TT1VV2T
HTMVV2T
TT1VV3T
HTMVV1T
TH4VV2T
TP1VV2T
TP1VV1T
HADVV1T
HADVV2T HADVV3T
HTCVV1T
HTCVV2T
HTTVV1T
HTBVV2T
HTAVV1T
TV2VV1T
SSV
TT1VV1S
SSV
TE5VV1S
S08VV1T
S03VV1T
TS3VV1T
TS4VV1T
HFSVV1T
TR2VV3T
TR3VV4T
TR5VV1T
TR5VV2T
TR6VV1T
TR6VV2T
Hades
HTDVV1T
HITRAP
Nicht gezeigt:
Ventile innerhalb Cave A und Cryring.

## Slide 46: 6. Vakuumsysteme der GSI Beschleuniger Druckanzeige SIS/FRS/HEST/ESR/CRYRING
Druckanzeige im SIS/FRS/ESR/HEST nicht über SD Programm möglich
Umbau der Druckauslese auf eine SPS basierte Lösung während des jetzigen Shutdowns
Anzeige der Drücke über Web-Interface (wie genau wird momentan noch diskutiert)

## Slide 47
7. Vakuumsteuerung
UNILAC
Hochvakuumabschnitt
Vereinfachte Vakuumsteuerung
Vorortseitig (UNILAC)
Rackseitig (LSB)

## Slide 48
7. Vakuumsteuerung
SIS/ESR/HEST: Übersicht

## Slide 49
Interlocksteuerung durch Messröhren
Interlocksteuerung durch IZ-Pumpen
7. Vakuumsteuerung
SIS/ESR/HEST: Erzeugung von Interlocks

## Slide 50
Interner Interlock
durch IZ-Pumpen
Interner Interlock
durch Messröhren
7. Vakuumsteuerung
HEST/ESR/SIS: Interlockverknüpfungen
Interner Interlock durch Messröhren/IZ-Pumpen
führt zu
Externer Interlock auf nächstes Ventil

## Slide 51
7. Vakuumsteuerung
Schnellschlussventile und Steuerung
Schnellschlussventile (SSV) sollen den SIS und ESR vor katastrophalen Druckanstiegen (Lufteinbrüche), ausgelöst durch Bersten von Folien, Fenstern oder Fehlbedienung schützen.
Im Hochvakuum breitet sich die Druckwelle mit etwa 330m/s aus.
Die Schließzeit des SSV (DN100) liegt in der Größenordnung von 15ms, die eines normalen Gateventiles bei bis zu 15s.

## Slide 52
Vakuumeinbruch wird vom Schnellschlusssensor P detektiert.
Signal an den Interlockeinschub oder Schnellschlußkontroller
Interlocksignal an die VS-Geräte
Schließbefehl an Ventil
Signalverarbeitungs- und Laufzeit etwa 15- 45ms
In dieser Zeit legt die Druckwelle etwa 15m zurück
Daher muss der Abstand zwischen Sensor und SSV mindestens 10-15m betragen.
Löst ein Sensor aus, werden ALLE Schnellschlussventile geschlossen!
8. Vakuumsteuerung
Funktionsweise Schnellschlusssystem

## Slide 53
7. Vakuumsteuerung
Funktionsweise Schnellschlussventile (SSV)
Funktionsweise:
Schließbefehl an die Steuerung
Elektrischer Impuls an Magnetventil
Entlüften des Pressluftzylinders (oder Auslösen einer Klinke)
Schlagartige Entspannung der Pressluftfeder beschleunigt Antriebsstange mit Teller in die Schließstellung

## Slide 54
ZA-VVSS
XA-VVSS
Y2-VVSS
Z-Zweig
Y-Zweig
X-Zweig
ZA
XA
Y2
X2
X3
T1-VVT1
T2
UT2VV1S
7. Vakuumsteuerung
SSV Steuerung UNILAC
Im UNILAC eingebaute Schnellschlußventile:
UN7VV1S
UT2VV1S
UTK8VV1S
UXFVV1S
UXIVV1S

## Slide 55
BG2.09
Rack 80
VS-Gerät
Interlockeinschub
SSC
im ESR
Rack E23
SSC
im SIS
Rack S14
SSC
im ESR
Rack E43
Sensorverteiler
im SIS
Rack S14
Sensorverteiler
in NE8/SF
Rack T34
im SIS Extr. TE1VV1S
im ESR Inj. TE5VV1S
im ESR Extr. TT1VV1S
HTCAK2
P
P
P
P
P
P
P
P
HTBDK4
HTADK1
HTMDK3
HADDK2
FRS (Fenster)
FRS (TS3)
FRS (TS4)
FRS
Cave A
Cave M
Cave B
Cave C
HADES
P
HHTVKA
P
HHD
HHT
HHD
7. Vakuumsteuerung
SSV Steuerung SIS/ESR/HEST

## Slide 56
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!