## Slide 1
UNILAC Strahldiagnose
Christiane Andre, GSI Darmstadt
Operateurs-Schulung
2016

## Slide 2: Um was geht’s?
UNILAC Strahldiagnose ... eine kleine Auswahl
Strahlstrom-Messung: Transformatoren (Trafos)
                ► Intensitätsmessung
                ► Verlust-Überwachung
                ► Profilgitterschutz
Strahlstrom-Messung: Faraday Cups (FC)
Profilmessung ‘Strahlbeeinflussend’ : SEM-Grids / Profilgitter
Profilmessung ‘Nicht Strahlzerstörend’ : Beam Induced Fluorescence (BIF)

## Slide 3: UNILAC Strahldiagnose

## Slide 4: UNILAC Strahldiagnose
>> Das ‚Auge‘ des Beschleunigers, quasi überall !!!
Stand 2009 im Unilac:
51 Trafos
65 Faraday Cups
81 Profilgitter
6 BIF‘s ...

## Slide 5: UNILAC Strahldiagnose
Strahlstrom-Messung: Transformatoren (Trafos)
                ► Intensitätsmessung
                ► Verlust-Überwachung
                ► Profilgitterschutz
Strahlstrom-Messung: Faraday Cups (FC)
Profilmessung ‘Strahlbeeinflussend’ : SEM-Grids / Profilgitter
Profilmessung ‘Nicht Strahlzerstörend’ : Beam Induced Fluorescence (BIF)

## Slide 6: AC Transformatoren (Trafos)
‘Beam Current Transformers (BCT)’
Anwendung:
Messung des Strahlstroms
! Nicht Strahlzerstörend !
Verlustüberwachung entlang der Strahlführung
Profilgitterschutz (dynamische Anpassung der Pulslänge)

## Slide 7: AC Transformatoren (Trafos)
‘Beam Current Transformers (BCT)’
Anwendung:
Messung des Strahlstroms
! Nicht Strahlzerstörend !
Verlustüberwachung entlang der Strahlführung
Profilgitterschutz (dynamische Anpassung der Pulslänge)
Technische Details:
Trafo besteht aus: Toroid & Gehäuse (geschirmt), Kopfverstärker und DAQ (V/f Converter)
5 Messbereiche: 10, 100 μA, 1, 10, 100 mA full scale
Apertur: 50 mm / 75 mm / 100 mm / 115 mm / 200 mm

## Slide 8: AC Transformatoren (Trafos)
Bedienung
SD-Programm:
Zeigt für einen virtuellen Beschleuniger den integralen Strom aller Trafos entlang des Strahlweges an
MAPS (MAkro Pulse Selector):
zeitaufgelöste Struktur eines Trafos über einen Makropuls
(blau: Trafosignal ; gelb: Gatepuls)
Daten für Strom (I) und Pulslänge (t) aus der DAQ in Echtzeit

## Slide 9: AC Transformatoren (Trafos)
Trafo Messungen werden verwendet zur ...
Strahlverlust-Überwachung (SVÜ)
Zum Schutz der Anlage vor Beschädigung und Aktivierung !!!
Zu hohe Verluste zwischen 2 Trafos lösen ein Interlock aus
Chopper UH2 bricht den laufenden Strahlpuls ab (dynamische Pulsverkürzung)

## Slide 10: AC Transformatoren (Trafos)
Trafo Messungen werden verwendet zur ...
Strahlverlust-Überwachung (SVÜ)
Zum Schutz der Anlage vor Beschädigung und Aktivierung !!!
Zu hohe Verluste zwischen 2 Trafos lösen ein Interlock aus
Chopper UH2 bricht den laufenden Strahlpuls ab (dynamische Pulsverkürzung)
Pulsverkürzung bei gesteigerten Strahl-Verlusten
(H. Reeg, EPAC 2006)
Pulsverkürzung zum Profilgitterschutz
Verkürzung des Strahls am Chopper UH2 auf 100 µs bzw. 250 µs / 2,5 Hz
+ dynamische Pulsverkürzung durch SVÜ
Mindest-Pulslänge von 10 µs (bedingt durch Chopper-Steuerung)
Klemmpuls
Timing-Fenster vom Trafo an den Chopper
Analogsignal Trafo nach Verkürzung

## Slide 11: AC Transformatoren (Trafos)
FAQ ...
Vermeintliche Fehlmessung an einzelnem Trafo
Bedingt durch hohen Elektronen-Untergrund (z.B. Gasstripper, IH,
Blenden ...) misst ein einzelner Trafo zu viel Strom
Verlustüberwachung verkürzt den Strahl am Chopper UH2
Situationsbedingt kann die Interlock-Schwelle manipuliert werden (Zitat H. Reeg)
T > 100%

## Slide 12: AC Transformatoren (Trafos)
FAQ ...
Vermeintliche Fehlmessung an einzelnem Trafo
Bedingt durch hohen Elektronen-Untergrund (z.B. Gasstripper, IH,
Blenden ...) misst ein einzelner Trafo zu viel Strom
Verlustüberwachung verkürzt den Strahl am Chopper UH2
Situationsbedingt kann die Interlock-Schwelle manipuliert werden (Zitat H. Reeg)
Messung am unteren Messbereichs-Limit ( < 10 µA)
In den unteren Messbereichen nimmt das Signal/Rausch Verhältnis ab
die Messungen werden ungenau
Faraday Cups können kleinere Ströme genauer messen

## Slide 13: Faraday Cups (FCs, Tassen)
Messung sehr kleiner Ströme (bis 1 nA)
! Strahlzerstörend !
Strahlenschutz-Tasse (‚temporärer Beam-dump‘)
Vorverstärker mit 7 schaltbaren Messbereichen: 100 nA, 1, 10, 100 µA, 1, 10, 100 mA full scale
DAQ (V/f Converter)
Teilweise wassergekühlt
HV und Dipol Magnet zur Unterdrückung von Messfehlern durch Sekundär-Elektronen

## Slide 14: UNILAC Strahldiagnose
Strahlstrom-Messung: Transformatoren (Trafos)
                ► Intensitätsmessung
                ► Verlust-Überwachung
                ► Profilgitterschutz
Strahlstrom-Messung: Faraday Cups (FC)
Profilmessung ‘Strahlbeeinflussend’ : SEM-Grids / Profilgitter
Profilmessung ‘Nicht Strahlzerstörend’ : Beam Induced Fluorescence (BIF)

## Slide 15
Der Schwerionen-Strahl ‘trifft’ auf einzelne Gitterdrähte
Sekundär-Elektronen werden aus dem Material geschleudert
& Primär-Ionen entladen
Die Ladung je Gitterdraht wird verstärkt und gemessen
Darstellung als horizontale und vertikale Profile
schnelle Auslese (µs)
Gitterabstände von 0,5 mm bis 1,5 mm
15 – 63 Wolfram-Rhenium Drähte (Ø 0,1 mm)
- Drähte interagieren mit dem Ionenstrahl
Strahlverluste ~10% pro Ebene
Pulsverkürzung (fix + dynamisch) notwendig !
Secondary Electron EMission Grids SEM-Grids
Messung des transversalen Strahlprofils (horizontal & vertikal)

## Slide 16: Secondary Electron EMission Grids SEM-Grids
Bedienung:
Taste „Pulsverkürzung“ im HKR
SD Programm: Auswahl und Einfahren der Gitter
Messung startet automatisch
Anzeige von maximal 3 Gittern (horizontal & vertikal)
Messbereiche: 2 nA – 10 µA (in 12 Schritten)
Integrationszeit: 500 µs ab Start-Event
Pulsverkürzung: Verkürzung des Strahls am Chopper UH2 auf 100 µs bzw. 250 µs / 2,5 Hz
+ dynamische Verkürzung (Mindest-Pulslänge 10 µs)
!!! Gitterdrähte können trotzdem ‘zerschmelzen’ !!!

## Slide 17: Secondary Electron EMission Grids SEM-Grids
FAIR fordert höhere Strahlströme ...
Strahlparameter für ‘FAIR high current operation‘ im Transferkanal (TK):
aktuell: U 28+: 11,4 MeV/u 1-2 mA 20-100 µs pulse duration
für FAIR: U 28+: 11,4 MeV/u 15 mA 20-100 µs pulse duration
Fazit aus der letzten Strahlzeit 2015 (Hochstrom, minimierter Fokus ...)
Trotz Pulsverkürzung auf 10 µs waren die Intensitäten des (insbesondere fokussierten) Strahls zu hoch, mehrere Gitterdrähte wurden zerstört !
Typisch gehen pro Strahlzeitblock mit Hochstrom ~15 Gitter kaputt (Schätzung RoFi)
Es folgen ein paar Messungen mit Profilgittern am Limit ...

## Slide 18: Secondary Electron EMission Grids SEM-Grids
Test-Gitter im Experiment an X2, ohne Profilgitterschutz
Fokussierter Strahl:
Gitter defekt bei
1,88 E12 ppp
Weniger fokussiert:
Gitter defekt bei
2,19 E12 ppp
Gitterabstand: 1 mm
Gitterabstand: 1 mm

## Slide 19: Secondary Electron EMission Grids SEM-Grids
Test des QFW & Poland im Experiment (M. Witthaus, 2011)
Strahlparameter: 50Ti12 ; 6,125 MeV; 5 ms Pulslänge bei 43 Hz, 50 µA Strahlstrom (1,3 E11 ppp)
5 ms
N-1
Intaktes Gitter
Signal auf 4 Gitterdrähten
N
Ein Gitterdraht ‚schmilzt‘ dahin,
‚Übersprechen‘ auch auf benachbarte Drähte
N+1
Gitterdraht Nr. 7 fehlt
Strahlprofil (Y) in 50 µs Zeitauflösung

## Slide 20: BIF- Beam Induced Fluorescence
Messung des transversalen Strahlprofils (horizontal & vertikal)
Ein typischer BIF-Einbau
Kamerasysteme (‚Detektor‘) sitzen außerhalb der Kammer
Nicht Strahlzerstörend
Speziell für Hochstrom-Anwendungen
Target-Material ist N2 Gas
Integration über den gesamten Puls
Gaseinlass ins Vakuum
Maximal 7 Hz Puls-Wiederholfrequenz
Lichtempfindlicher Bildverstärker
► Fehlbedienung möglich !
Elektronik teilweise in Strahlungsumgebung
Kamera mit
Bildverstärker

## Slide 21: BIF- Beam Induced Fluorescence
Prinzip: Fluoreszenz durch Anregung von N2 Molekülen
Einzelphotonen-Nachweis durch
Bildverstärker-Einheit

## Slide 22
Komponenten im BIF-Setup:
Bildverstärkte Kameras mit regelbaren Objektiven (horizontal & vertikal)
BEAM
BIF- Beam Induced Fluorescence

## Slide 23
Komponenten im BIF-Setup:
Bildverstärkte Kameras mit regelbaren Objektiven (horizontal & vertikal)
Gas-Einlass & Druckregelungs-System
BEAM
BIF- Beam Induced Fluorescence

## Slide 24
Komponenten im BIF-Setup:
Bildverstärkte Kameras mit regelbaren Objektiven (horizontal & vertikal)
Gas-Einlass & Druckregelungs-System
Kalibrations-LED’s (offline) auf Pressluft-Antrieb
BEAM
BIF- Beam Induced Fluorescence
Im SD-Programm sichtbar (blockiert): XXXDFXG_P

## Slide 25
Komponenten im BIF-Setup:
Bildverstärkte Kameras mit regelbaren Objektiven (horizontal & vertikal)
Gas-Einlass & Druckregelungs-System
Kalibrations-LED’s (offline) auf Pressluft-Antrieb
Turbo Pumpe
Platz für weitere SD-Komponente (Profilgitter, Blende, ...)
BEAM
BIF- Beam Induced Fluorescence

## Slide 26: BIF- Beam Induced Fluorescence

## Slide 27: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
HKR Konsolen
TCL007
TCL011
TCL015
DIENST BIF startet ProfileView

## Slide 28: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
HKR Konsolen
TCL007
TCL011
TCL015
DIENST BIF startet ProfileView
Select BIF monitor

## Slide 29: BIF- Beam Induced Fluorescence
US1Cam_Horizontal/Camera Settings/ Set Shutter Value: 280
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
HKR Konsolen
TCL007
TCL011
TCL015
DIENST BIF startet ProfileView
Select BIF monitor
Auswahl
→ BIF Monitore
→ Virtuelle Beschleuniger (VirtAcc)
... Bitte Warten ...
es dauert ca. ½ Minute zum Laden aller
Settings und Parameter !
(Kamera Settings, Timing, Gassteuerung, Objektiv, ...)

## Slide 30: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
Iris ist geöffnet, Bildverstärker sind aktiv
Signal ist nur Rauschen und Untergrund
Beim Start ist noch kein Gas eingelassen !

## Slide 31: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
Iris ist geöffnet, Bildverstärker sind aktiv
Signal ist nur Rauschen und Untergrund
Beim Start ist noch kein Gas eingelassen !
Set pressure:
stufenweise bis 5.00 E-6 mbar

## Slide 32: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF Bedienung aus dem Haupt Kontrollraum
Iris ist geöffnet, Bildverstärker sind aktiv
Signal ist nur Rauschen und Untergrund
Beim Start ist noch kein Gas eingelassen !
Set pressure:
stufenweise bis 5.00 E-6 mbar
Strahlprofile erscheinen
Optionen:
Skala anpassen
Profildaten speichern
Screenshots
Geglättetes Singal
(moving average 5)
Rohdaten
Daten speichern

## Slide 33: BIF- Beam Induced Fluorescence
BIF ‚Pause‘ Funktion
Wenn ProfileView mehr als 10 Minuten nicht
bedient wird
‚Pause‘ Modus (watchdog)
Zum Schutz des Bildverstärkers wird
Iris-Blende (Objektiv) geschlossen
Gaseinlass gestoppt
Resume BIF Monitors
stellt die ursprünglichen Settings wieder her

## Slide 34: BIF- Beam Induced Fluorescence
Wie es hinter den Kulissen aussieht ...
Die Kameras sehen 2D Bilder !
Jeder ‚Punkt‘ entspricht 1 Photon
Projektion ergibt das Strahlprofil
Im Experten Modus können weitere
Parameter eingestellt werden !
Iris-Öffnung
MCP Hochspannung
Timing (bis zu 100 ns Integrationszeit)
CCD Verstärkung (Gain)
Bildqualität kann leiden !
Expert Mode
Projektion X
Projektion Y

## Slide 35: BIF- Beam Induced Fluorescence

## Slide 36: BIF- Beam Induced Fluorescence
Funktioniert BIF nur bei Hochstrom?
Signalstärke ist definiert durch:
Die Anzahl von Photonen im Strahl-Gas Volumen:
  Anzahl Ionen, Ladung², Energie > Definiert durch den Strahl
  Gasdruck (N2) > User-Parameter
Die Anzahl der detektierten Photonen durch das Kamerasystem
  Öffnung der Blende (Objektiv) > Experten-Settings
  MCP Spannung Änderung der Profil-Qualität !!!

## Slide 37: BIF- Beam Induced Fluorescence
Funktioniert BIF nur bei Hochstrom?
Signalstärke ist definiert durch:
Die Anzahl von Photonen im Strahl-Gas Volumen:
  Anzahl Ionen, Ladung², Energie > Definiert durch den Strahl
  Gasdruck (N2) > User-Parameter
Die Anzahl der detektierten Photonen durch das Kamerasystem
  Öffnung der Blende (Objektiv) > Experten-Settings
  MCP Spannung Änderung der Profil-Qualität !!!
Fazit:
BIF funktioniert auch bei niedrigerem Strom, ist aber nicht für‘s Operating geeignet !
Aufwendigere Einstellung der Parameter (für ‚Experten‘ und Experimente)
Integration über mehrere Pulse erforderlich (offline Analyse)

## Slide 38: BIF- Beam Induced Fluorescence
FAQ zu BIF ...
Es zeigen sich keine ‚schönen‘ Profile
Bedingt durch hohen Untergrund
(Blenden, Gitter etc. eingefahren ...)
SEM-Grid in 10 cm Abstand

## Slide 39: BIF- Beam Induced Fluorescence
FAQ zu BIF ...
Es zeigen sich keine ‚schönen‘ Profile
Bedingt durch hohen Untergrund
(Blenden, Gitter etc. eingefahren ...)
SEM-Grid in 10 cm Abstand
US1: Streulicht vom Gas-Stripper
Flansch ‚leuchtet‘

## Slide 40: BIF- Beam Induced Fluorescence
FAQ zu BIF ...
Es zeigen sich keine ‚schönen‘ Profile
Bedingt durch hohen Untergrund
(Blenden, Gitter etc. eingefahren ...)
SEM-Grid in 10 cm Abstand
US1: Streulicht vom Gas-Stripper
Asymetrischer Strahl an UA4
> beschnitten durch Blende ?

## Slide 41: BIF- Beam Induced Fluorescence
FAQ zu BIF ...
Es zeigen sich keine ‚schönen‘ Profile
Bedingt durch hohen Untergrund
(Blenden, Gitter etc. eingefahren ...)
SEM-Grid in 10 cm Abstand
US1: Streulicht vom Gas-Stripper
Asymetrischer Strahl an UA4
> beschnitten durch Blende ?
UA4: Untergrund durch Emittanz-Blende

## Slide 42: BIF- Beam Induced Fluorescence
FAQ zu BIF ...
Es zeigen sich keine ‚schönen‘ Profile
Bedingt durch hohen Untergrund
(Blenden, Gitter etc. eingefahren ...)
Wie ist der Vergleich SEM-Grid – BIF ?
Gute Übereinstimmung !
SEM-Grid in 10 cm Abstand
US1: Streulicht vom Gas-Stripper
Asymetrischer Strahl an UA4
> beschnitten durch Blende ?
UA4 DK5: Abstand BIF-SEM-Grid: 15 cm
UA4: Untergrund durch Emittanz-Blende

## Slide 43: Strahlprofil-Messung, Transversal
Detektor | Typ | Anwendung | Vor- / Nachteile
Profilgitter SEM-Grid | Invasiv | Geringer bis mittlerer Strom | Strahl ‚fliegt durch‘, Nutzung mehrerer Gitter hintereinander möglich einfache Handhabung hohe Dynamik 10% Verlust pro Gitterebene erfordert Pulsverkürzung wenig robust
Beam Induced Fluorescence (BIF) | Nicht-Invasiv | Hochstrom | Nicht-Invasiv: Nutzung mehrerer BIFs gleichzeitig möglich ‚Targetmaterial‘ ist N2 Gas Integration über komplette Pulsdauer Komplexes Mess-System kompliziertere Handhabung N2 Gas-Einlass notwendig (dadurch ‚minimal-invasiv‘)