## Slide 1: Strahldiagnose SIS18 Status Stromtransformatoren
Schulung Operateure
Darmstadt, 16. Januar 2019
A. Reiter Gesellschaft für Schwerionenforschnung (GSI)

## Slide 2: Überblick
SIS18 Strommessung
  AC Transformatoren
  DC Transformatoren
BPM System
  „Trafoproblem“ in neuer Tunnelelektronik

## Slide 3: SIS18 Strommessung Schema der AC- & DC-Trafoauslese
Bild:
T. Hoffmann

## Slide 4: UNILAC & SIS18 AC Transformatoren (ACCT)
Allg. Klasse: Beam Current Transformers (BCT) Abkürzungen: ACT («active» current trafo) oder ACCT
Anwendung:
Messung des Strahlstroms ! Nicht Strahlzerstörend !
Profilgitterschutz (dynamische Anpassung der Pulslänge)
Verlustüberwachung entlang der Strahlführung bzw. während der Multi-turn Injektion (Einschusseffizienz)
Technische Details:
Trafo: Toroid & Gehäuse (geschirmt), Kopfverstärker und DAQ
Bandbreite: 1 MHz (Anstiegszeit ~ 2 µs)
Abtastrate: 10 MSa/s
4 Messbereiche: 100 μA, 1, 10, 100 mA
Max. Pulslänge: 6 ms (0.5% Dachabfall)
U = N • Φ
= - L • dI/dt

## Slide 5: UNILAC / SIS18 Überwachung Multi-turn Injektion
FESA DAQ „ACCT“ für die beiden AC-Trafos (AC Current Transformer):
  Letzter ACT im UNILAC: GTK9DT_S (UNILAC)
  Erster ACT im SIS18: GS09DT_S (SIS18)
Messfenster
Klemmpuls
(~60 µs Vorlauf)
Trafosignal
ToF
Trigger
Exemplarische Messung
Funktionsprinzip der Messung
Messbereich: CMD_SEQ_START#257
Klemmpuls: CMD_BP_START#256
Verhindert Nullpunktsdrift des Messverstärkers (high active), Stromschleife: max. 20 mA in 50 Ohm
DAQ / ADC Trigger: CMD_BEAM_INJECTION#283
Start definiert durch Chopperfenster
(+Laufzeit zu Trafo)
DAQ Fenster: feste Länge ~ 1.3 ms
Wichtig: Flanken des Klemmpulses
können Störungen im Trafosignal
induzieren.
Verstärker „aktiv“

## Slide 6: Experten-GUI SIS18 AC-Trafo Start der Experten-Anwendung per Launcher

## Slide 7
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo Messung Juli 2018
Konfiguration
& Status
Darstellungsbereich
Stromverlauf in beiden Trafos

## Slide 8
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo Konfiguration
1) Selector: Beam Production Chain
2) Device: Gerät & Art der Daten
3) Settings: Gain Mode
LSA: gain set by control system
Manual: gain set by user
4) Settings: Gain
4 Messbereiche:
100 µA, ..., 100 mA
Default: aktiv
Anzeige von Daten, die innerhalb des Klemm-pulses (= gate) liegen!
Keine Störungen in GUI-Anzeige mehr!
5) Expert Setting:

## Slide 9
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo
Darstellung der Daten
Offset-Korrektur:
80 – 100 µs + 1140 – 1200 µs
(muss noch vor Klemmpuls!)
Offset-Korrektur:
80 – 100 µs
Störungen durch Klemmpuls
(„Referenzsignal“)
Relevanter Bereich:
Überführung des Strahls in Ring: „gerade“ Stromrampe?
Verluste nach Einschuss?
Klemmung zu:
Verstärker wird
auf Null gezwungen
Keine sinnvollen
Daten !!!
Allg. Bemerkung: Zur Komplettierung wären im Prinzip der DC-Trafo anzuzeigen (BW = 10 – 20 kHz!)
und Verlustmonitore (sofern nutzbar/vorhanden bei Einschussenergie)
1.3 ms
DAQ: 10 MSa/s Abtastrate danach Berechnung eines gleitenden Mittelwerts (Länge=100)

## Slide 10
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo
Vergleich zweier Injektionen (grob skaliert)
Die rechte Rampe in GS09DTS zeigt deutliche Abweichungen vom Sollverlauf
trotz „vernünftiger“ Stabilität des Makropulses.

## Slide 11
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo
Longitudinale Strahlstruktur
BPM Signal während/nach Multi-turn Injektion zeigt, wie schnell der Makropuls zerfällt,
hier am Beispiel mit 9 Umläufen in 50 µs.

## Slide 12
GS09DT_ML und GS09DT_S sind im gleichen Gehäuse. Die Modulationsfrequenz (2 kHz)
des DC-Trafos wird im AC-Trafo detektiert (hier: 100 µA Bereich).
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo
Störung in GS09DTS durch DC-Trafo Modulation
150 mV

## Slide 13: SIS18 Strommessung Schema der AC- & DC-Transformatorauslese

## Slide 14: SIS18 DC-Transformatoren (DCCT)
Zwei unterschiedliche Trafos vorhanden:
  GS01DT_ML: Fa. Bergoz
    Trafo für „hohe“ Ströme
    Typ: NPCT-260-HR-H
    4 Messbereiche: ± 20 mA, 200 mA, 2 A, (20 A)
    Bandbreite: 10 kHz
    Auflösung: 1 µA(rms)/(sqrt(Hz) ~ 100 µA(rms) @ 10 kHz
  GS09DT_ML: GSI Typ
    Eigenbau für „kleine bis mittlere“ Ströme
    8 Messbereiche: 300 µA, 1 mA, 3 mA, 10 mA, 30 mA, 100 mA, (300 mA, 1 A)
    Bandbreite: 20 kHz (Steigzeit <20 µs)
    Auflösung: 2 µA(rms) @ 20 kHz Bandbreite
    Ab ~70 mA entstehen Störungen -> Bergoz NPCT GS01DT_ML benutzen
30 mA
100 mA
2 A
300 µA
1 mA
3 mA
10 mA
20 mA
200 mA

## Slide 15: SIS18: Bergoz DC-Stromtransformator Mechanischer Aufbau
Ringkern(e)
NPCT-260-HR-H
Keramische Unter-
brechung des Strahlrohrs
Ursprüngliche Installation in S07,
DCCT & FCT jetzt in Sektion S01
Elektronikraum:
3 HE Einschub mit
Doppelelektronik
Testfunktion 100 mA für Bereiche > 20 mA
260 mm Ø
FESA DAQ auf Linux PC
ADC:
1 MOhm
100 kSa/s
free run
U(out) = +/- 10 Volt
Abkürzungen DC-Trafos:
DCT, DCCT, PCT, NPCT
Mehrere Ringkerne mit aktiver Modulation

## Slide 16
SIS18: GSI AC & DC-Stromtransformatoren Mechanischer Aufbau in S09
Beide Trafos GS09DT_ML und GS09DT_S in einem gemeinsamen Gehäuse

## Slide 17
Experten-GUI SIS18 DC-Trafo Start der Anwendung per Launcher

## Slide 18
Testfunktion GS09DT_ML
(50% vom Messbereich)
GS01DT_ML hat keine autom. Testfunktion!
Teilchenzahl
Stromverlauf
Experten-GUI SIS18 DC-Trafo
Darstellung eines Trafos mit zwei Spuren

## Slide 19
Experten-GUI SIS18 AC-Trafo Konfiguration
1) Selector: Beam Production Chain
2) Device: Gerät & Art der Daten
4) Art der Daten
5) Settings: Range Mode & Range
3) Frequenz: Datenrate
6) Expert Setting:
Testfunktion GS01T_ML: 100 mA (fest)
=Teilchenzahl
Etliche Größen sind für die SW-Entwickler!
Bei 100 kHz kann es zu
Übertragungsfehlern kommen!

## Slide 20: SIS18: GSI Trafo GS09DT_ML Störung auf Rampe: I > 70 mA
Strom (A)
50 mA
Strom (mA)
70 mA

## Slide 21: SIS18: GSI Trafo S09DT_ML Störung auf Rampe: I > 70 mA
Grenze ~35 mA vor Modifikation
heute: ~70 mA

## Slide 22: SIS18: Messung GS01DT_ML (Juli 2016) Magnetische Störung durch Dipol
Umzug von S07 nach S01: Störung Faktor 5 – 10 gewachsen ~1800 µA/T
Vergleich GS09DT_ML: ~ 6 µA/T (Faktor 300 kleiner !!!)
Abzug der Störung auf Basis der bekannten Dipolrampe

## Slide 23
SIS18: Messung GS01DT_ML (Juli 2018) Magnetische Störung durch Dipol
Maßnahme 1. Wahl zur Abhilfe: Konstruktion einer neuen µ-Metallabschirmung
Abzug der Störung in FESA Klasse per LSA Daten (oder gespeicherter „Störspur“ ist vorbereitet), LSA-Koeffizienten sind noch zu bestimmen (im DryRun mit geeignetem Zyklus???) !!!

## Slide 24: SIS18 / HEST: Langsame Extraktion LASSIE Anwendungen
Schwelle
Under/Overrange
5% / 95%

## Slide 25: SIS18/ESR: BPM System Status
SIS18:
  2 parallele Systeme: Libera Platform A (TOPOS für Betrieb)
  Libera Platform B (FAIR Hardware für Entwicklung)
  FAIR Hardware für COFB Tests (und SW&FW Abnahmen), Ansteuerung Netzgeräte möglich
  Beschaffung Ersatz für existierende Platform A läuft
  Einbau der Matching Transformer (Impedanzanpassung) und neuen HPA Verstärker [-50,60] dB
ESR:
  Neues BPM System (Libera Platform B) mit Basisversion einer FESA-Klasse von Cosylab zur Evaluierung der SW
  Keine Änderungen an BPM Verstärkern. Neue HPAs vorhanden, Einbau geplant für nahe Zukunft, wenn …

## Slide 26: SIS18: BPM-Störung nach Einbau Matching Trafo & HPA Verstärker
amplifier
ADC
and
position evaluation
Computer in control room
pick up
amplifier
~5m
Z0=50Ω
Zp~2kΩ
6:1
Matching
Transformer
HPA Verstärker
[-50, 60] dB
Störung durch Dipol: grob ~20 mV bei 60 dB Verstärkung
Frequenz 600 Hz
Störung erschwert Bunch-Detektion für Intensitäten < 1.0E9 Ladungen:
- Tune-Messung unzuverlässig -> Schottky oder BBQ nutzen
- Orbit-Messung funktioniert

## Slide 27: Zusammenfassung& Ausblick SIS18 Diagnose
AC-Trafo
  Verbesserte Abschirmung mittelfristig
  Neue FESA DAQ läuft (hoffentlich stabil)
DC-Trafos
  Bestimmung der Störkorrektur auf Basis von LSA Dipolrampen
  Mittelfristig: Abschirmung aus µ-Metall für Bergoz DCT S01DT_ML
  Neue FESA DAQ läuft (hoffentlich stabil)
BPM
  Neue Tunnel-Elektronik (Matching Trafos und HPA Verstärker)
  Abschirmung der Matching Trafos nötig
Schneller Trafo (FCT)
  FESA Klasse derzeit nicht auf neuem Stand
BBQ (Tune)
  derzeit im Wiederaufbau
IPM (neu)
  FESA Klasse (bis 300 Hz Auslese) läuft
  Experten GUI in Arbeit

## Slide 28
Alles
klar ?